**輔仁大學附設醫院 維護保養作業規範**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合約名稱 | SLE嬰幼兒呼吸器共4台維護保養 | | |
| 合約期限 | 114年8月1日至117年7月31日止，共計36個月。 | | |
| 合約權責 | □全責式保養 | █半責式保養 |  |
| 保養週期 | □年保養 | █半年保養 | □季保養 |
| □月保養 | □其他: |  |

1. 維護標的物:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 財產編號 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 使用單位 |
| EEPM420309-000015 | 高頻嬰幼兒呼吸器 | SLE | SLE6000 | 呼吸治療組 |
| EEPM420309-000043 | 嬰幼兒呼吸器 | SLE | SLE6000 | 兒童醫學部 |
| EEPM420309-000077 | 進階嬰幼兒呼吸器 | SLE | SLE6000 | 兒童醫學部 |
| EEPM420309-000134 | 進階嬰幼兒呼吸器 | SLE | SLE6000 | 兒童醫學部 |

1. 設備合約期限:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 財產編號 | 設備名稱 | 合約期限 | 合約月數 |
| EEPM420309-000015 | 高頻嬰幼兒呼吸器 | 114年08月01日至117年07月31日止 | 36個月 |
| EEPM420309-000043 | 嬰幼兒呼吸器 | 114年08月01日至117年07月31日止 | 36個月 |
| EEPM420309-000077 | 進階嬰幼兒呼吸器 | 115年02月01日至117年07月31日止 | 30個月 |
| EEPM420309-000134 | 進階嬰幼兒呼吸器 | 116年10月01日至117年07月31日止 | 10個月 |

1. 保養維護期程預排
2. 嬰幼兒呼吸器(EEPM420309-000015、EEPM420309-000043)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 半年 | 115 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |
| 半年 | 116 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |
| 半年 | 117 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |

1. 進階嬰幼兒呼吸器(EEPM420309-000077)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 半年 | 115 |  |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |
| 半年 | 116 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |
| 半年 | 117 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |

1. 進階嬰幼兒呼吸器(EEPM420309-000134)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 半年 | 117 | **\*** |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |

1. 工作內容：
2. 本合約期間含9顆Oxygen Sensor更換。
3. 每次由廠商配合本院時間，安排實施保養工作，依實際狀況作適當調整、檢修及故障排除等。
4. 不限次數之故障叫修服務，不得另行收費，維修零件及消耗品另計。
5. 應依原廠保養維護手冊內容程序及建議執行保養。
6. 維護工作上所需之測試儀器、工具等，除本合約另有規定外，概由廠商自行負責。
7. 免費在職訓練課程。
8. 每次完成各項維護保養後，維護保養紀錄單應予使用單位及醫工組簽認，並交由使用單位及醫工組留存備查。
9. 檢修過程中，若需更換零件時，更換時應對使用單位及醫工人員詳細說明、並經本院同意後，始得更換。
10. 設備未經本院同意不得搬離本院；如須送回原廠檢修，廠商應提供同級替代品交本院使用。
11. 如遇重大技術故障，需要國外技術人員始能修復時，在合約期間內國外技術人員之一切費用均由廠商自行全部負責。
12. 維護工程師應需具有原廠教育訓練證明相關文件，並將相關文件送至醫工組備查，如未取得相關證明，不得進行維護保養。
13. 廠商於維護保養工作進行中應負責一切安全措施，以防止意外發生之責任。
14. 維護保養項目及內容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| 半年 | 1 | 推車及呼吸器外觀檢視 |
| 半年 | 2 | Mean、Forward、Reverse Jet清潔 |
| 半年 | 3 | 面板擦拭清潔 |
| 半年 | 4 | 氧氣Sensor 兩點校正 |
| 半年 | 5 | Flow sensor校正功能 |
| 半年 | 6 | 內電池蓄電功能 |
| 半年 | 7 | PEEP check |
| 半年 | 8 | PIP check |
| 半年 | 9 | O2% check |
| 半年 | 10 | PTV、PSV、SIMV mode check |
| 半年 | 11 | Alarm test |
| 半年 | 12 | HFO mode |

1. 保養耗材更換週期

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 更換保養耗材品名 | 更換週期 | | 備註 |
| 半年 | 年 |
| 1 | Oxygen Sensor |  | **\*** | 預計每年1月更換，共計9顆。  (仍依實際使用狀況進行更換) |

1. 罰則：
2. 本規範所稱日(天)數，除另有載明外，係以□日曆天█工作日計算。
3. 維修人員素質：

廠商指派之人員經本院業務管理單位指為不適任或不稱職時，應於接獲通知之次日起14日內調換，不得拖延。否則每逾1工作日罰款新台幣1,000元整。廠商指派之人員有違反本院之重大規定亦同。

1. 定期維護保養工作：

合約規範之維護時程及耗材更換，廠商須依合約按時執行，經現有未依合約執行之情事，除須負責補正外，每次並予扣除合約總金額 5% 之罰款。

1. 上述2項之罰則，若同時違反，採分開計罰。
2. 故障及緊急修護：
3. 設備發生故障通知維修時，廠商應於 1 小時內由技術人員回覆，並於 8 小時內至院維修，每延遲1小時，每小時扣罰違約金新台幣 1,500 元整。
4. 設備發生故障通知維修時，應於接獲維修更換通知後 2 日時內修護完成，每延遲1日，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。
5. 若缺零件、待料(須自國外進口者)等原因無法 2 日內修復完成，廠商應通報本院核備，最遲應於 5 日內修復完成，每逾1日(未達1日者，以1日計算)，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整，不適用前款扣罰規定。
6. 廠商當期維護期間如經連續3次聯絡通知故障未到，因設備重大故障或材料一時無法取得，致未能立即處理者，由承商與本院協商後設定完成修復期限，如超過預定修復期限，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。
7. 設備之妥善率：如前項所述，同一台設備每季故障不得超過 5 次，每增加一次，依本合約總價之 2% 扣罰違約金，除依前款罰款外，嚴重者本院將視情況通知廠商終止契約。情節重大致本院蒙受重大損失者，本院得提前解除契約或終止契約，並要求廠商賠償本院所受之損失。
8. 廠商接獲本院前揭第1至3款通知後，如發現未能於前揭時限內修復，而於修復時限內通知本院，並提供相同或更優機型且具正常效用之代用儀器者，不受第1至3款逾修復時限之罰則。若為固定之設備，無法搬動者，無需提供備機，如有非可歸責於廠商原因未能於前揭時限內修復，廠商於原因發生或消滅後7個日曆天內提出證明予本院且經本院認定無誤者，得不受第1至3款逾修復時限之罰則。
9. 相關維護保養或維修等工作，應配合本院作業進行。