## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 注射筒幫浦
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 4台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 至少可自動偵測下列空針尺寸：10、20、30、50/60 ｍL(或更多)。
2 | 流量設定範圍： (1)10 mL注射筒：0.1~≧300 mL/h。 (2)20 mL注射筒：0.1~≧400 mL/h。 (3)30 mL注射筒：0.1~≧500 mL/h。 (4)50 mL注射筒：0.1~≧1200 mL/h。
3 | 流量增量設定：0.1 mL/h(含)以下。
4 | 流速準確度：±3%。
5 | KVO流量設定範圍：0.1~≧5 mL。
6 | 定量設定範圍：0.1~≧999 mL。
7 | 具有輸出總量顯示功能，範圍可顯示0.1~≧999 mL。
8 | 具備快速給藥模式，可針對各種空針大小調整相對速率。
9 | 具有注射暫停及結束時間警告通知功能。
10 | 可設定暫停時間：10~90分(或更寬範圍)。
11 | 具有按鍵鎖功能。
12 | 至少需具有下列警報功能(或更多)： (1)阻塞預警。 (2)輸液管路脫落。 (3)注射結束預警。 (4)注射結束警報。 (5)針筒插入不正確。 (6)機械鬆脫。 (7)電池電量過低。 (8)AC電力中斷。
13 | 具有電池容量顯示
14 | 具備內建電池，以5mL/h運轉時，可使用10小時以上。
15 | 傳輸介面：至少具有RS-232C連接埠或更多形式連接埠。
16 | 具備壓力監測系統，使用各種空針大小，若輸液管路脫落及阻塞時，幫浦都會警示提醒。
二、其他
1 | 全機保固2年，每半年保養一次。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。