## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 上下肢連動訓練機
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 尺寸(長*寬*高)：≦175*80*125cm。
2 | 身高使用範圍：140~190cm或更寬範圍。
3 | 最大載重≧180kg。
4 | 可提供上肢伸展運動、下肢踩踏運動以及全身協調運動的廣泛訓練功能。
5 | 動力傳動系統 (1)低速慣性啟動模式。 (2)立即停止/啟動的安全模式。
6 | 阻力系統 (1)10級(含)以上可調式阻力。 (2)功率輸出範圍10~800瓦特(或更寬範圍)。
7 | 座椅可旋轉360度、可調座椅位置。
8 | 螢幕處具靠架、左右手架可調整長度。
9 | 面板顯示具可顯示下列功能(或更多) (1)時間、 (2)步行速度(SPM)、 (3)卡路里、 (4)功率/熱量消耗數據(WATTS/METS)、(5)阻力等級、 (6)距離、 (7)步數、 (8)座椅位置、 (9)運動進度
10 | 執行動作後即可啟動螢幕顯示，若無任何動作後，螢幕顯示會自動消失。
二、每台配件
1 | 下肢穩定器*1個。
2 | 穩定器固定桿*1個。
3 | 安全帶一條*1條。
4 | 腳部固定帶*1組。
5 | 手部握套*1組。
三、其他
1 | 全機保固2年，每半年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未驗收前若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
4 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。