## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | -80°C超低溫冷凍櫃
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 置放空間≦寬1050mm*深1500mm，含外門開啟所需空間，外門開啟需≧90°。
2 | 總容量：350公升(含)以上。
3 | 溫度控制範圍：-50°C至-80°C(或更寬範圍)
4 | 外部尺寸(WxDxH)≦720*980*1985 mm。
5 | 內部尺寸(WxDxH)≧490*600*1230 mm。
6 | 外門：具有獨立單外門(附加門鎖開關)，省力型門把(附鎖孔)。
7 | 內門：2個(含)以上。
8 | 內部具有層板計三片，可承載重量50公斤(含)以上。
9 | 具有≧2個確校孔，可連接外部探頭或儀器。
10 | 全機具備1組(含)以上溫度監控感知器。
11 | 具備觸控式螢幕操作。
12 | 至少應具有門鎖、操作介面安全模式(或面板密碼鎖)等安全管制裝置。
13 | 至少具有乾接點輸出可提供遠端警報系統連接。
14 | 具備壓力式洩壓平衡裝置。
15 | 具有下列蜂鳴聲及圖像式發出警報訊息或更多功能 1.高低溫警報 2.停電警報 3.門未關妥警報 4.電池失效提醒功能
16 | 電源：220V。
17 | 具備溫度監控功能，如SPARK (IoT 監控套件)或telegram遠端溫度警報系統。
18 | 外掛式人臉辨識開啟外門裝置
二、其他
1 | 全機保固2年，每年溫度確校一次。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。