輔仁大學附設醫院 維護保養作業規範

| 合約名稱 | Nihon Kohden儀器設備共23台維護保養 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合約期限 | 115年08月01日至118年07月31日止，共計36個月 |  |  |
| 合約權責 | □全責式保養 | ■半責式保養 |  |
| 保養週期 | □年保養 | ■半年保養 | □季保養 |
|  | □月保養 | □其他: |  |

- 維護標的物:

- 生理監視器共14台。

- 生理監視器中央站1台。

- 自動體外電擊器AED共7台。

- 心臟電擊器1台。

以上設備明細詳如附件二儀器設備財產明細表。

- 保養維護期程預排

| 週期 | 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半年 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 半年 | 116 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |
| 半年 | 117 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |
| 半年 | 118 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

- 工作內容：

- 每次由廠商配合本院時間，安排實施保養工作，依實際狀況作適當調整、檢修及故障排除等。

- 不限次數之故障叫修服務，不得另行收費。

- 應依原廠保養維護手冊內容程序及建議執行保養。

- 維護工作上所需之測試儀器、工具等，除本合約另有規定外，概由廠商自行負責。

- 免費在職訓練課程。

- 每次完成各項維護保養後，維護保養紀錄單應予使用單位及醫工組簽認，並交由使用單位及醫工組留存備查。

- 檢修過程中，若需更換零件時，更換時應對使用單位及醫工人員詳細說明、並經本院同意後，始得更換。

- 設備未經本院同意不得搬離本院；如須送回原廠檢修，廠商應提供同級替代品交本院使用。

- 如遇重大技術故障，需要國外技術人員始能修復時，在合約期間內國外技術人員之一切費用均由廠商自行全部負責。

- 維護工程師應需具有原廠教育訓練證明相關文件，並將相關文件送至醫工組備查，如未取得相關證明，不得進行維護保養。

- 廠商於維護保養工作進行中應負責一切安全措施，以防止意外發生之責任。

- 維護保養項目及內容：

1.電擊器:

| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| --- | --- | --- |
| 半年 | 1 | 面板(外觀)清潔擦拭 |
| 半年 | 2 | 電源電壓測量 |
| 半年 | 3 | Monitor調整 |
| 半年 | 4 | 開關功能測試 |
| 半年 | 5 | 按鍵功能測試 |
| 半年 | 6 | 充電電池測試 |
| 半年 | 7 | 電極線測試 |
| 半年 | 8 | Recorder測試 |
| 半年 | 9 | 系統程式偵錯 |
| 半年 | 10 | 日期與時間校正 |
| 半年 | 11 | 雙相能量測試 50J/150J/270J |
| 半年 | 12 | TCP 功能測試 |
| 年 | 13 | 儀器校正 |

2.多功能生理監視器/中央站:

| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| --- | --- | --- |
| 生理監視器 |  |  |
| 半年 | 1 | 面板(外觀)清潔擦拭 |
| 半年 | 2 | Monitor調整 |
| 半年 | 3 | 開關功能測試 |
| 半年 | 4 | 按鍵功能測試 |
| 半年 | 5 | 充電電池測試 |
| 半年 | 6 | 電極線測試 |
| 半年 | 7 | Recorder測試 |
| 半年 | 8 | 系統程式偵錯 |
| 半年 | 9 | 日期與時間校正 |
| 半年 | 10 | 觸控螢幕面板檢查 |
| 半年 | 11 | ECG測試 |
| 半年 | 12 | SpO2測試 |
| 半年 | 13 | NIBP測試 |
| 年 | 14 | 儀器校正 |
| 中央站主機 |  |  |
| 半年 | 1 | 面板(外觀)清潔擦拭 |
| 半年 | 2 | 按鍵功能測試 |
| 半年 | 3 | Recorder測試 |
| 半年 | 4 | 系統程式偵錯 |
| 半年 | 5 | 日期與時間校正 |

3.AED

| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| --- | --- | --- |
| 半年 | 1 | 箱體外觀清潔擦拭 |
| 半年 | 2 | 箱體貼紙 |
| 半年 | 3 | 箱體基座穩固(水平調整) |
| 半年 | 4 | 箱體警報器 |
| 半年 | 5 | 箱體(一般/LED)指示牌 |
| 半年 | 6 | 保養卡(填註/未附(補充)) |
| 半年 | 7 | 貼片安裝於機器效期 |
| 半年 | 8 | 電池狀態指示燈檢查(綠色燈號數4/3/2/1；紅燈) |
| 半年 | 9 | 成人/兒童切換鍵測試/電擊按鍵功能測試 |
| 半年 | 10 | 背袋確認 |
| 半年 | 11 | 急救包確認 |
| 半年 | 12 | 待機狀態指示確認 |

- 保養耗材更換週期

| 項次 | 更換保養耗材品名 | 更換週期 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無保養耗材 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 罰則：

- 本規範所稱日(天)數，除另有載明外，係以□日曆天■工作日計算。

- 維修人員素質：

廠商指派之人員經本院業務管理單位指為不適任或不稱職時，應於接獲通知之次日起14日內調換，不得拖延。否則每逾1工作日罰款新台幣1,000元整。廠商指派之人員有違反本院之重大規定亦同。

- 定期維護保養工作：

合約規範之維護時程及耗材更換，廠商須依合約按時執行，經現有未依合約執行之情事，除須負責補正外，每次並予扣除合約總金額 百分之五 之罰款。

- 上述2項之罰則，若同時違反，採分開計罰。

- 故障及緊急修護：

- 設備發生故障通知維修時，廠商應於 4 小時內由技術人員回覆，並於 8 小時內至院維修，每延遲1小時，每小時扣罰違約金新台幣 1,500 元整。

- 設備發生故障通知維修時，應於接獲維修更換通知後 3 日內修護完成，每延遲1日，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整，。

- 若缺零件、待料(須自國外進口者)等原因無法 3 日內修復完成，廠商應通報本院核備，最遲應於 5 日內修復完成，每逾1日(未達1日者，以1日計算)，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整，不適用前款扣罰規定。

- 廠商當期維護期間如經連續3次聯絡通知故障未到，因設備重大故障或材料一時無法取得，致未能立即處理者，由承商與本院協商後設定完成修復期限，如超過預定修復期限，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。

- 設備之妥善率：如前項所述，同一台設備每季故障不得超過 6 次，每增加一次，依本合約總價之 千分之三 扣罰違約金，除依前款罰款外，嚴重者本院將視情況通知廠商終止契約。情節重大致本院蒙受重大損失者，本院得提前解除契約或終止契約，並要求廠商賠償本院所受之損失。

- 廠商接獲本院前揭第1至3款通知後，如發現未能於前揭時限內修復，而於修復時限內通知本院，並提供相同或更優機型且具正常效用之代用儀器者，不受第1至3款逾修復時限之罰則。若為固定之設備，無法搬動者，無需提供備機，如有非可歸責於廠商原因未能於前揭時限內修復，廠商於原因發生或消滅後7個日曆天內提出證明予本院且經本院認定無誤者，得不受第1至3款逾修復時限之罰則。

- 相關維護保養或維修等工作，應配合本院作業進行。