輔大附醫 醫療儀器請購規格書

請購單位： 門診部

請購儀器名稱： 全自動身高體重計(含上傳連線)     數量：  1套

詳細規格說明:

| 項次 | 功能、規格、數量 |
| --- | --- |
| 一 | 主機規格 |
| 1 | 測量範圍： (1)身高：50~200cm (感量±0.1cm)。 (2)體重：3~250kg(感量±0.1kg)。 |
| 2 | 全自動測量：全自動測量、量規壓板自動升降觸頭測量。 |
| 3 | 測量時間：約2~5秒自動感應測量。 |
| 4 | 功能顯示：身高、體重、BMI、理想體重。 |
| 5 | LED顯示幕：超大高亮度字體清晰，測量值一目了然。 |
| 6 | 靜音測量：測量無雜音，無壓迫感 |
| 7 | 外掛式滑槽：上下移動暢順。升降滑動器採外套包覆式，其身高壓板可承受不當外力，堅固耐用 |
| 8 | 上傳功能為內建或外接式平板，須具備有線與無線功能。 |
| 9 | 上傳裝置需可內建健保IC卡插槽與身分證手動輸入兩種方式登入。 |
| 10 | 上傳裝置具備自動補傳功能。 |
| 11 | 具備語音提示與動畫，方便民眾快速上手操作。 |
| 12 | 具備中英文介面，可一鍵切換。 |
| 13 | 可依單位需求將量測資料上傳至院內指定位置： (1)院方將提供API規格文件，廠商須配合完成系統介接。 (2)資料傳輸格式、欄位定義及傳輸安全機制(如HTTPS/TLS加密)須符合院內資訊安全規範。 (3)廠商須配合院方測試環境完成介接測試，通過驗收後始得上線。 |
| 14 | 電源供應：110~240 VAC。 |
| 15 | 全機保固二年。 |