## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 二合一生理監視器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 具有8吋(含)以上觸控式液晶螢幕。
2 | 具有觸控、旋鈕及按鍵操作方式。
3 | 具有成人、兒童及新生兒量測模式。
4 | 量測範圍： (1)壓力：0~300 mmHg(或更寬範圍)。 (2)脈搏：20~250 bpm(或更寬範圍)。 (3)血氧：0~100%。
5 | 量測準確度： (1)壓力：±3 mmHg。 (2)脈搏：±3%或±3bpm，取大者。 (3)血氧量測數值在70~100%範圍內，準確度為±2%。
6 | 可對成人、兒童及新生兒患者監視、顯示、查看、存儲和發送有關多個生理病患參數的警告，包括Spo2、PR、NIBP。
7 | NIBP具備手動、自動間隔及連續測量模式。
8 | 具備內建記錄器。
9 | 資料可儲存1000筆(含)以上或24小時(含以上)。
10 | 具備內建電池使用，電池可使用8小時(含)以上。
11 | 電源供應：AC 110~240V。
二、每台配件
1 | 血氧感測線機器端*1條。
2 | 夾式成人血氧導線*1條。
3 | 充氣管*1條。
4 | 成人壓脈帶*1條。
5 | 台製或原廠推車*1台。
三、其他
1 | 全機保固2年(含電池)，導線保固1年，每半年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未驗收前若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。