[bookmark: _GoBack]輔仁大學附設醫院 維護保養作業規範
	合約名稱
	牙科X光機暨讀片機共4台維護保養

	合約期限
	115年08月01日至118年07月31日止，共計36個月。

	合約權責
	□全責式保養
	■半責式保養
	

	保養週期
	□年保養 
	□半年保養
	■季保養

	
	□月保養
	□其他:
	


1、 維護標的物:
	財產編號
	設備名稱
	廠牌
	型號
	使用單位

	EEPM220101-000012
	紐桐牙科斷層X光機
	Newtom
	Giano
	牙科

	EEPM220101-000013
	牙科根尖X光機
	POYE
	PY70C
	牙科

	EEPM220101-000014
	根尖讀片機
	Nical
	smart micro
	牙科

	EEPM220101-000015
	根尖讀片機
	Nical
	smart micro
	牙科


2、 保養維護期程預排
1.紐桐牙科斷層X光機、牙科根尖X光機、根尖讀片機
	週期
	年度
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	季保養
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	＊
	
	

	季保養
	116
	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	

	季保養
	117
	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	

	季保養
	118
	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	
	
	
	


3、 工作內容：
1. 每台採季保養，每台合約期間內共保養12次。
2. 每次由廠商配合本院時間，安排實施保養工作，依實際狀況作適當調整、檢修及故障排除等。
3. 合約期間免費叫修服務以30次為限，維修零件及消耗品另計。
4. 應依原廠保養維護手冊內容程序及建議執行保養。
5. 維護工作上所需之測試儀器、工具等，除本合約另有規定外，概由廠商自行負責。
6. 免費在職訓練課程。
7. 每次完成各項維護保養後，維護保養紀錄單應予使用單位及醫工組簽認，並交由使用單位及醫工組留存備查。
8. 檢修過程中，若需更換零件時，更換時應對使用單位及醫工人員詳細說明、並經本院同意後，始得更換。
9. 設備未經本院同意不得搬離本院；如須送回原廠檢修，廠商應提供同級替代品交本院使用。
10. 如遇重大技術故障，需要國外技術人員始能修復時，在合約期間內國外技術人員之一切費用均由廠商自行全部負責。
11. 維護工程師應需具有原廠教育訓練證明相關文件，並將相關文件送至醫工組備查，如未取得相關證明，不得進行維護保養。
12. 廠商於維護保養工作進行中應負責一切安全措施，以防止意外發生之責任。
4、 維護保養項目及內容：
1. 紐桐牙科斷層X光機
	週期
	項次
	項目或內容

	季
	1
	檢查所有機器上標籤是否完整、清晰連接。

	季
	2
	檢查設備外部是否損壞。

	季
	3
	確認擊發按鈕的電纜是否有磨損或斷裂的跡象。

	季
	4
	檢查啟動開關，確認是否可正常操作。

	季
	5
	確保鬆開X射線按鍵時，立即停止曝光。

	季
	6
	檢查觸摸式控制台運行狀況：按鈕須正常運行。

	季
	7
	檢查X-ray擊發器的LED和蜂鳴器是否正確運行。

	季
	8
	檢查X-ray定心儀的激光追縱器是否正常運行並調整。

	季
	9
	調整探測器，緊密貼合Pan和CPEH兩側導軌內。

	季
	10
	啟動Pan拍攝，確認上油調整旋轉及平移是順暢無聲的。

	季
	11
	啟動CPEH拍攝，調整探測器，確保平移是順暢無聲的。

	季
	12
	啟動立柱(向上/向下)，檢查是否正常運行。

	季
	13
	檢查緊急按鈕功能

	季
	14
	通過曝光測試檢查，確認發動電機正常運作。

	季
	15
	進行3D拍攝並對3D影像結果進行質量評估。


2. 牙科根尖X光機
	週期
	項次
	項目或內容

	季
	1
	開始操作設備前，確認前是否清潔過。

	季
	2
	開始操作設備前，確認設備電源線是否正常插入插座中。

	季
	3
	確認上下調整時，機構是否有異聲時。

	季
	4
	確認旋轉支臂是否運行正常。

	季
	5
	拍攝時，確認X光產生器角度調整是否正常。

	季
	6
	拍攝時，確認影像是否正常需調整。


3. 根尖讀片機
	週期
	項次
	項目或內容

	季
	1
	機器連線檢查。

	季
	2
	影像檢查。

	季
	3
	機器基本功能檢測。

	季
	4
	檢查螢光版是否彎曲變形。


5、 保養耗材更換週期
	項次
	更換保養耗材品名
	更換週期
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	1
	此合約無保養所需耗材
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


6、 罰則：
1. 本規範所稱日(天)數，除另有載明外，係以□日曆天■工作日計算。
2. 維修人員素質：
廠商指派之人員經本院業務管理單位指為不適任或不稱職時，應於接獲通知之次日起14日內調換，不得拖延。否則每逾1工作日罰款新台幣1,000元整。廠商指派之人員有違反本院之重大規定亦同。
3. 定期維護保養工作：
合約規範之維護時程及耗材更換，廠商須依合約按時執行，經現有未依合約執行之情事，除須負責補正外，每次並予扣除合約總金額 百分之三 之罰款。
4. 上述2項之罰則，若同時違反，採分開計罰。
5. 故障及緊急修護：
(1) 設備發生故障通知維修時，廠商應於 8 小時內由技術人員回覆，並於 1 日內至院維修，每延遲1日，每小時扣罰違約金新台幣 4,500 元整。
(2) 設備發生故障通知維修時，應於接獲維修更換通知後 3 日內修護完成，每延遲1日，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。
(3) 若缺零件、待料(須自國外進口者)等原因無法 3 日內修復完成，廠商應通報本院核備，最遲應於 7 日內修復完成，每逾1日(未達1日者，以1日計算)，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整，不適用前款扣罰規定。
(4) 廠商當期維護期間如經連續3次聯絡通知故障未到，因設備重大故障或材料一時無法取得，致未能立即處理者，廠商應與本院協商後設定完成修復期限，如超過預定修復期限，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。
(5) 設備之妥善率：如前項所述，同一台設備每季故障不得超過 8 次，每增加一次，依本合約總價之 百分之二 扣罰違約金，除依前款罰款外，嚴重者本院將視情況通知廠商終止契約。情節重大致本院蒙受重大損失者，本院得提前解除契約或終止契約，並要求廠商賠償本院所受之損失。
6. 廠商接獲本院前揭第1至3款通知後，如發現未能於前揭時限內修復，而於修復時限內通知本院，並提供相同或更優機型且具正常效用之代用儀器者，不受第1至3款逾修復時限之罰則。若為固定之設備，無法搬動者，無需提供備機，如有非可歸責於廠商原因未能於前揭時限內修復，廠商於原因發生或消滅後7個日曆天內提出證明予本院且經本院認定無誤者，得不受第1至3款逾修復時限之罰則。
7、 相關維護保養或維修等工作，應配合本院作業進行。

