## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 血氧濃度測定儀
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 2台
| 報價金額 | 請檢附 貴公司格式之分項金額報價單為附件
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固3年，血氧導線保固1年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 螢幕顯示：至少具備顯示血氧濃度、脈搏及波形圖顯示等3種顯示功能或更多。
2 | 血氧濃度量測範圍：0~100 %。
3 | 血氧濃度準確度：量測範圍於70~100%之間精準度± 2%。
4 | 脈搏量測範圍：25~200 bpm(或更寬範圍)。
5 | 脈搏量測準確度：量測範圍於25~200 bpm之間精準度±3bpm。
6 | 警報功能設定：SpO2及PLUSE警報上下值皆可分別設定。
7 | 具有抗晃動及低灌流下可偵測之功能。
8 | 具有低電量警告功能。
9 | 電源供應為為充電式鋰電池，須檢附充電器。
二、每台配件
1 | 重覆式成人血氧感測線*1條。
2 | 重覆式新生兒血氧感測線*1條。
三、其他
1 | 全機保固3年，血氧導線保固1年，每年保養一次，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未完成驗收作業前，若遇保養週期仍應依排程予以保養。 | □配合辦理，□無法配合
2 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。