輔仁大學附設醫院 維護保養作業規範

| 合約名稱 | 牙科X光機暨讀取機共2台維護保養 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合約期限 | 115年08月01日至118年07月31日止，共計36個月。 |  |  |
| 合約權責 | □全責式保養 | █半責式保養 |  |
| 保養週期 | □年保養 | □半年保養 | █季保養 |
|  | □月保養 | □其他: |  |

- 維護標的物:

| 財產編號 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 使用單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEPM220101-000066 | 移動式X光機 | Posdion | REXTAR-X | 牙科 |
| EEPM220101-000067 | 數位根尖讀取機 | Durr D | VistaScan MiniEasy | 牙科 |

- 保養維護期程預排

| 週期 | 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季保養 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ |  |  |
| 季保養 | 116 | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |
| 季保養 | 117 | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |
| 季保養 | 118 | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |

- 工作內容：

- 每次由廠商配合本院時間，安排實施保養工作，依實際狀況作適當調整、檢修及故障排除等。

- 不限次數之故障叫修服務，不得另行收費，維修零件及消耗品另計。

- 應依原廠保養維護手冊內容程序及建議執行保養。

- 維護工作上所需之測試儀器、工具等，除本合約另有規定外，概由廠商自行負責。

- 免費在職訓練課程。

- 每次完成各項維護保養後，維護保養紀錄單應予使用單位及醫工組簽認，並交由使用單位及醫工組留存備查。

- 檢修過程中，若需更換零件時，更換時應對使用單位及醫工人員詳細說明、並經本院同意後，始得更換。

- 設備未經本院同意不得搬離本院；如須送回原廠檢修，廠商應提供同級替代品交本院使用。

- 如遇重大技術故障，需要國外技術人員始能修復時，在合約期間內國外技術人員之一切費用均由廠商自行全部負責。

- 維護工程師應需具有原廠教育訓練證明相關文件，並將相關文件送至醫工組備查，如未取得相關證明，不得進行維護保養。

- 廠商於維護保養工作進行中應負責一切安全措施，以防止意外發生之責任。

- 維護保養項目及內容：

- 移動式X光機

| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| --- | --- | --- |
| 季 | 一 | 每 季 保 養 檢 查 項 目 |
|  | 1 | 機器外觀整潔 |
|  | 2 | LCD上所顯示燈號檢測 |
|  | 3 | 曝射時間是否正常 |
|  | 4 | APR設定模式是否正常 |
| 年 | 二 | 年 度 保 養 檢 查 項 目 |
|  | 1 | 電源線及接頭是否正常 |
|  | 2 | 電池容量顯示是否正常 |
|  | 3 | 電池清潔 |

- 數位根尖讀取機

| 週期 | 項次 | 項目或內容 |
| --- | --- | --- |
| 季 | 一 | 每 季 保 養 檢 查 項 目 |
|  | 1 | 機器外觀整潔 |
|  | 2 | 各指示燈號檢測 |
|  | 3 | 機器電源及USB/網路線接頭檢測 |
|  | 4 | 電源供應器(電壓輸入訊號)檢測 |
|  | 5 | 機器開機及關機是否正常檢測 |
|  | 6 | 檢測設備主機連線狀態 |
|  | 7 | 檢測機器洗片過程是否正常(是否有異音及順暢) |
|  | 8 | 餵片系統(膠條)檢查 |
|  | 9 | 清潔皮帶及滾輪 |
|  | 10 | 機器內部電路板、五菱鏡落塵(異音)檢測 |
|  | 11 | 檢查感應片是否損耗 |
|  | 12 | 主機運作效能(錯誤訊息檢查並紀錄)、洗片、存檔、影像異常檢測 |
| 年 | 二 | 年 度 保 養 檢 查 項 目 |
|  | 1 | 進片總成、皮帶及滾輪檢查及清潔 |
|  | 2 | 餵片系統(膠條更換)清潔及上油 |
|  | 3 | 雷射導引馬達運作情況及馬達轉速檢查及清潔 |
|  | 4 | PMT及雷射模組運作情況及電腦參數檢查及清潔 |

- 保養耗材更換週期

| 項次 | 更換保養耗材品名 | 更換週期 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 此合約無保養所需耗材 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 罰則：

- 本規範所稱日(天)數，除另有載明外，係以□日曆天■工作日計算。

- 維修人員素質：

廠商指派之人員經本院業務管理單位指為不適任或不稱職時，應於接獲通知之次日起14日內調換，不得拖延。否則每逾1工作日罰款新台幣1,000元整。廠商指派之人員有違反本院之重大規定亦同。

- 定期維護保養工作：

合約規範之維護時程及耗材更換，廠商須依合約按時執行，經現有未依合約執行之情事，除須負責補正外，每次並予扣除合約總金額 百分之五 之罰款。

- 上述2項之罰則，若同時違反，採分開計罰。

- 故障及緊急修護：

- 設備發生故障通知維修時，廠商應於 4 小時內由技術人員回覆，並於 8 小時內至院維修，每延遲1小時，每小時扣罰違約金新台幣 1,500 元整。

- 設備發生故障通知維修時，應於接獲維修更換通知後 3 日內修護完成，每延遲1日，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。

- 若缺零件、待料(須自國外進口者)等原因無法 3 日內修復完成，廠商應通報本院核備，最遲應於 5 日內修復完成，每逾1日(未達1日者，以1日計算)，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整，不適用前款扣罰規定。

- 廠商當期維護期間如經連續3次聯絡通知故障未到，因設備重大故障或材料一時無法取得，致未能立即處理者，廠商應與本院協商後設定完成修復期限，如超過預定修復期限，每日扣罰違約金新台幣 4,500 元整。

- 設備之妥善率：如前項所述，同一台設備每季故障不得超過 5 次，每增加一次，依本合約總價之 百分之三 扣罰違約金，除依前款罰款外，嚴重者本院將視情況通知廠商終止契約。情節重大致本院蒙受重大損失者，本院得提前解除契約或終止契約，並要求廠商賠償本院所受之損失。

- 廠商接獲本院前揭第1至3款通知後，如發現未能於前揭時限內修復，而於修復時限內通知本院，並提供相同或更優機型且具正常效用之代用儀器者，不受第1至3款逾修復時限之罰則。若為固定之設備，無法搬動者，無需提供備機，如有非可歸責於廠商原因未能於前揭時限內修復，廠商於原因發生或消滅後7個日曆天內提出證明予本院且經本院認定無誤者，得不受第1至3款逾修復時限之罰則。

- 相關維護保養或維修等工作，應配合本院作業進行。