## 療儀器招標規範與規格
輔人大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 輸液加溫器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 3台
報價金額
上市年份
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 輸液管尺寸：4.1~5mm。
2 | 流速：1~12ml/min。
3 | 電源：AC115V 50/60Hz。
4 | 重量：560g ±10g。
5 | 加熱溫度：27℃~37℃。
6 | 加熱方式：乾式間歇接觸熱交換。
7 | 最小溫度顯示：± 0.1 ℃。
8 | 液晶螢幕顯示：螢幕顯示溫度數值及聲光警報訊息。
9 | 安全裝置： (1)輸液溫度超過39℃，聲音及燈光警報裝置。 (2)加熱板溫度42℃立即自動斷電。 (3)加熱板溫度保險絲。 (4)過電流保險絲。 (5)瞬間高電壓元件保護。
二、其他
1 | 全機保固1年，每半年保養一次， | □配合辦理，□無法配合
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。