## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 低能量雙相位心臟電擊器
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 1台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年(含電池)，導線保固1年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 具有6.5吋(含)以上彩色液晶螢幕。
2 | 螢幕可同時顯示3個(含)以上波形，ECG及時瀏覽需可達4秒(含)以上。
3 | 具有繁體中文或英文操作介面。
4 | 可設定病患種類：大人及小孩，當設定小孩模式時，輸出能量自動衰減，避免過高能量輸出造成小孩心肌受損。
5 | 採用低能量雙相位電擊之原理。儀器可設定之最高輸出能量不可超過200焦耳以避免損傷心肌。
6 | 充電能量至200焦耳時，充電速度需在7秒(含)以內。
7 | 具有5種(含)以上心律不整偵測功能。
8 | 為即時搶救之便利性，能量設定需為按鍵或觸控螢幕上下鍵調整設計，於低能量選擇需有1~10焦耳六種以上能量選擇，10~100焦耳五種以上能量選擇，100~200焦耳四種以上能量選擇。
9 | 當按壓充電鈕後，能量仍可調整，調整後需自動充電或再按壓充電到需求能量。
10 | 電極脫落及心臟停止跳動之情況需有不同之基線( Base Line)顯示方式，以避免誤判而實施電擊。
11 | 開機旋鈕轉到電擊能量位置，螢幕需有開機計時，以隨時提醒使用者已經急救多久時間。
12 | 具有自動體外電擊(AED)功能，並有中文語音功能，可自動分析成人或小孩貼片，自動代入預設焦耳數，並可直接充放電
13 | 具有ready to use指示燈。
14 | 具有自檢測試功能，在關機下，仍可自檢測試。
15 | 具有非侵入式節律測量功能(TCP)功能，含需求及固定模式兩種。
16 | 警告上下限值可各別調整。
17 | 具備SPO2量測功能。
18 | 具備NIBP量測功能。
19 | 具有USB或記憶卡讀取介面(或更多)，可供電擊過程中的ECG波型及參數儲存。
20 | 具有內建鋰電池(需於≦5小時充飽)，再充飽電狀態下可使用100次全能量的充電/電擊週期或≧4小時的監視。
21 | 符合AHA Guidelines可監測按壓深度以及胸部回彈情況，IHCA 病人的出院存活率會提高25%。
22 | 設備可擴充內建無線上傳，未來可於電腦查詢每日自檢與急救紀錄，以符合未來醫院資訊化發展。
二、每台配件
1 | 心電圖導線1組。
2 | 節律導線1組。
3 | 血氧導線1組。
4 | 壓脈帶導線(含壓脈帶)1組。
5 | 記錄紙1卷。
6 | 台製推車1台。
三、其他配合事項
1 | 請將搭配使用之醫材相關資料填如附件Excel檔《搭配本醫療設備使用之專用醫材報價單》，填寫完成之檔案請依檔名格式《【醫材-新增】FJUH 新進設備專機轉用衛材-報價檔-投標公司抬頭-統一編號》 若已有本院院內碼，亦須填寫相關資料，以供本院確認Double Check是否已達本院進用標準，謝謝。 若無須搭配衛材使用，或者可通用其他廠牌同質性產品使用，請不吝告知。 | □已檢附 □無須搭配衛材使用，□可通用其他廠牌同質性產品
2 | 全機保固2年(含電池)，導線保固1年，每半年保養一次。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
4 | 本案設備不接受中國大陸製產品。 | □配合辦理，□無法配合
5 | 投標後需視單位需求，提供試用機，若無法提供試用，視為規格不符 | □配合辦理，□無法配合
6 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
7 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
8 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
9 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
10 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商供應商關係人確認表」 | ■已檢附
11 | 以讀卡機及電子憑證登入政府採購網「首頁(網頁最下方)個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
12 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
13 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。