輔大醫院油壓推床規格規範
1、 規格：
1. 床體尺寸：長度：210±3cm；寬度：78±4cm(含床欄拉起及放下之寬度均需一致)
2. 床面尺寸：長度：190±3cm；寬度：65c±3cm
3. 升降控制及尺寸：
(1) 高度升降：53-90cm±3cm；採用進口雙油壓缸控制系統。
(2) 背部角度升降：0-90度±3度；採無段式雙氣壓氣動式操控。
(3) 腳部升降：0-25度以上；採手搖桿方式操控。

(4) 傾斜升降：任意高度皆可頭腳傾斜各18度±3度。

(5) 腳部床台抬高：提供二段式之高度調整。        
4. 床體：
(1) 床頭尾各裝設固定式且可伸縮平置收放之三段式全長須達125cm以上點滴架。

(2) 床體四角裝設防撞護墊。

(3) 床體兩側各裝設2-3PC引流帶掛鉤及約束帶固定環各3-5個。

(4) ABS塑鋼床底罩附儲物槽。

(5) 床體最大載重230Kg以上，且需檢附經第三公證單位出具之床體正式應力測試報告—含荷重度及衝撞測試。

5. 床欄：
(1) 折疊式不銹鋼護欄，護欄拉上時位於床體外側，且不夾手及導管，床欄拉起與放下時床體之寬度需一致，以避免影嚮照護之空間。

(2) 一體成型塑鋼材質扶手，且為確保操作安全性扶手上、下之制動開關需設計於床體兩側下方，以避免病患誤觸動作。

(3) 護欄高度37cm±3cm。"
6. 床板：背部床板可透X光。
7. 床輪：8"(200mm)中控輪，外覆防塵蓋防止毛髮捲入；具中控、煞車及直行設定功能。

8. 為便於推送需加裝第5輪之設計。
9. 油壓：進口雙油壓缸系統操控高度升降及頭腳傾斜變化。(檢附進口證明文件)

高度及傾斜升降皆為踏板式設計，左右各一組。
2、 配件：
1. 床頭：床頭裝設可收放式之推送把手
2. 床墊：厚度8cm±1cm；材質防水、抗菌、難燃，外覆柔軟乳膠皮。
3. 氧氣筒置放架：可裝設於四側的點滴架插孔或床頭，不用時可取下或旋入床頭下方。
3、 規範：
1.售價包含安裝試車等工資及各種申請證照費用。

2.消秏材及零(組、配)件，乙方須能保證供應至少七年之消秏材及零(組、配)件供應
4、 廠商資格：
1. 工商登記醫療器材相關販售(或買賣、代銷)資格。
5、 驗收及保固：
1. 衛生署醫療器材許可證。

2. 保固3年。

3. 保固期內，每6個月保養檢查(磅秤床：同時進行校正)，需由原廠受訓合格人員按原廠手冊進行保養，未驗收前若遇保養週期仍應依排程予以保養。

4. 依原廠操作使用手冊內容進行必要之安全檢查、性能測試等，確定該設備完全符合合約內所訂定之規格、功能及品質。
6、 其他：
1. 國內市場狀況(醫院/購入日期)：截止投標日之前5年內二家以上區域醫院之採用證明文件。具備上述經驗之投標廠商必須檢附廠牌、機型及客戶名稱、聯絡電話、聯絡人及交貨證明文件(如發票影本)，以利本院確認審核。
