## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 電燒機
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 一台
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 輸出方式：單極模式/雙極模式。
2 | PER(Power Efficiency Rating) 電燒實際功率與電輸出比值≧98。
3 | 雙極電燒模式≧6種。
4 | 雙極電燒最大功率輸出≧95w。
5 | 具備自動雙極電燒功能。
6 | 具備兩支電刀筆各別設定不同功率輸出。
7 | 具備一鍵同時輸出切割及凝血功能。
8 | 操作方式為觸控面板或其他方式，且為中文介面。
二、每台配件
1 | 單極腳控開關*1組。
2 | 雙極腳控開關*1組。
3 | 台車*1台。
三、其他配合事項
1 | 請將搭配使用之醫材相關資料填如附件Excel檔《搭配本醫療設備使用之專用醫材報價單》，填寫完成之檔案請依檔名格式《【醫材-新增】FJUH 新進設備專機轉用衛材-報價檔-投標公司抬頭-統一編號》 若已有本院院內碼，亦須填寫相關資料，以供本院確認Double Check是否已達本院進用標準，謝謝。 若無須搭配衛材使用，或者可通用其他廠牌同質性產品使用，請不吝告知。 | □已檢附 □無須搭配衛材使用，□可通用其他廠牌同質性產品
2 | 全機保固2年，每3個月保養一次。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
4 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
5 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
6 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
7 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
8 | 以讀卡機及電子憑證登入政府採購網「首頁(網頁最下方)個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
9 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
10 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。