## 醫療儀器招標規範與規格
輔仁大學附設醫院 醫療儀器招標規範與規格
西元日期： 年 月 日
廠商資訊 | 公司名稱
公司統編
公司電話
聯絡人
行動電話
電子信箱
儀器資訊 | 儀器名稱 | 齦上齦下噴砂及超音波洗牙機
廠牌
型號
| 數量(組/台/套) | 一套
報價金額
上市年份 (西元)
產地
| 衛署許可證 | 証號: 效期:
| 保固年限 | 全機保固2年
保養合約預估 | 半責保養(提供保養及叫修，不含零件) | %或金額
| 全責保養(提供保養及叫修，含所有零件或有除外項零件) | %或金額(除外項:□無；□有)
| 除外項零件 | 1.
2.
3.
國內市場現況 | (醫院/購入日期/價格)至少提供三家 | 1.
2.
3.
項目 | 招標規格(本院) | 投標規格(廠商請詳填規格資料) | 佐證資料頁數
一、主機規格
1 | 可用於牙齒表面清潔、牙周治療、去除牙菌斑及色素沉積，並兼具超音波潔牙與噴砂潔牙功能，以提升臨床效率及患者舒適度。
2 | 操作介面：可十段(含)以上強度控制，並能顯示操作模式、水溫與功能設定。
3 | 噴砂系統：備有雙噴砂粉瓶，可分別供應不同粗細40μm與14μm之噴砂粉使用。
4 | 水溫控制：可調式水溫，最高可達 40°C，以提升患者舒適度。
5 | 分離式水量控制：雙水瓶及可調式水量控制，雙水瓶可分別供給噴砂及超音波潔牙之出水使用，並可分別調整水量，穩定輸出以確保清潔效率。
6 | 可分別使用於一般噴砂、齦下噴砂及超音波潔牙等三種手柄。
7 | 手柄連接：具自動辨識及安全卡榫設計，可快速更換
8 | 為整合式設備，具備AIRFLOW(噴砂(與PIEZON(超音波潔牙)兩大功能。
9 | 應具備 PERIOFLOW 模式，可使用細型齦下噴嘴於牙周囊袋進行低侵入式清潔。
10 | 應配備高效率超音波潔牙系統，以線性運動方式震動，具舒適回饋技術及智能反饋模組，以確保穩定輸出與低噪音，增加患者舒適度。
11 | 應配備無線腳踏控制開關，可自由啟動、停止操作並能瞬間加強潔牙強度。
12 | 應具備可拆卸、高壓滅菌手柄設計，以維持臨床感染控制標準。
13 | 應具備自動管線清潔功能，可於治療後自動清洗管路。
14 | 機體應為無油氣壓設計。
15 | 電源：AC 100~240 V。
二、每台配件
1 | AIRFLOW噴砂手柄*1支。
2 | PIEZON超音波手柄(含3支Tip)*1支。
3 | PERIOFLOW齦下噴砂手柄*1支。
4 | PERIOFLOW齦下噴頭*20 為PEEK材質具有柔軟性，可依照牙齒輪廓貼合，深入至9mm齦下區域。噴嘴上有刻度標示深度（mm）
5 | 噴砂粉瓶*2個(40μm與14μm之噴砂粉各1個)。
6 | 水瓶*2個。
7 | 原廠14μm赤藻糖醇(Erythritol)成份噴砂粉PLUS(每瓶400克) *3罐。
8 | 原廠40μm碳酸氫鈉成份噴砂粉CLASSIC(每瓶300克)*1罐。
9 | 無線腳踏控制開關*1組。
10 | 推車*1台。
11 | 消毒水瓶*1個。
12 | 管線消毒液*1瓶。
13 | Biofilm Discloser牙菌斑雙色顯示劑*1瓶 可顯示新舊牙菌斑。
14 | Pi MAX碳纖維Tip，不會刮傷植體表面，含夾具*1支，另附備用Tip*4，及拆卸工具。
三、其他配合事項
1 | 請將搭配使用之醫材相關資料填如附件Excel檔《搭配本醫療設備使用之專用醫材報價單》，填寫完成之檔案請依檔名格式《【醫材-新增】FJUH 新進設備專機轉用衛材-報價檔-投標公司抬頭-統一編號》 若已有本院院內碼，亦須填寫相關資料，以供本院確認Double Check是否已達本院進用標準，謝謝。 若無須搭配衛材使用，或者可通用其他廠牌同質性產品使用，請不吝告知。 | □已檢附 □無須搭配衛材使用，□可通用其他廠牌同質性產品
2 | 全機保固2年，每季保養一次。 | □配合辦理，□無法配合
3 | 主機須為訂購日一年內出廠之新機。 | □配合辦理，□無法配合
4 | 報價後請《GOOGLE 搜尋 輔大醫院 廠商專區》 確認是否已建檔為本院供應商 | □配合辦理
5 | 若尚未為本院供應商，將無法與本院交易，請申請為本院供應商。 | ■已申請
6 | 若已有供應商帳號，請確認帳號是否已開通及公司資料完整及正確性。 | ■已開通帳號 ■已確認資料完整及內容無誤
7 | 填妥資料且用印完成之「投標廠商切結書」 | ■已檢附
8 | 以電子憑證登入政府採購網「首頁 > 個別廠商資訊專區」查詢登入廠商被各機關刊登政府採購公報之【拒絕往來廠商】之歷史紀錄 | ■已檢附
9 | 填妥資料且用印完成之「訂(購)單附件 履約規範」 | ■已檢附
10 | 決標後 將依《醫療儀器設備驗收相關文件》辦理驗收 | ■已審閱相關資料，同意配合辦理
備註： 1.本表由投標廠商填寫，詳細填寫投標規格資料，並提供excel原始檔。 2.若表格不敷填寫，請自行調整表格。 3.請檢附醫療器材許可證、仿單及相關佐證資料，說明貴公司儀器規格符合需求，並按項目順序排列標示，未標示者予以退件。